Часть первая – от инженера ООО Технологика.

Тема проекта: Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.

- Цель выполнения работы.

Разработать конструкторскую документацию и изготовить серийный образец вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока. Данный вискозиметр должен быть дополнением к уже существующему комплексу автоматизированной пробоподготовке и роботизированной подачи проб молока на базе анализатора молока Эксперт Супер Плем – 02.

- Состав изделия.

  - Блок пробоподготовки (подогрев и перемешивание)

  - Ультразвуковой анализатор Экспер Супер Плем - 02

  - Блок загрузки вискозиметра – подача проб молока, подготовка и подача раствора «мастоприм», который представляет из себя смешение порошка и дистиллированной воды, температурой 35-40С

  - Многоканальный вискозиметр: капилляры, колбы, двигатели, валы, измерительные тракты, система промывки после измерения

  - Блок обработки для хранения данных, индикация, печати, связи с информационными сетями: в текущей версии анализатора молока Эксперт применяется измерительный модуль сторонней компании, плюс компьютер на базе Windows. Написано собственное ПО, которое позволило объединить ПО измерительного модуля, ПО анализатора и ПО робота (подогрев, перемешивание и подача образца в измерительную ячейку). Предполагаем, что данное ПО можно брать за основу, при необходимости доработать.

- Назначение узлов и конструктив.

  - Блок пробоподготовки.

Состоит из нагревателя и планарного позиционера (робота). Предназначен для размещения и термостатирования проб молока в стаканчиках в емкости наполненной водой, подогретой до заданной температуры, позиционирования заборника и мешалки. Должно быть обеспеченно термостатирование жидкости в емкости – стандартная гастроёмкость для размещения лотка на 60 образцов прямоугольного типа.

  - Ультразвуковой анализатор.

Работа анализатора основана на принципе измерения скорости и степени затухания ультразвуковых колебаний при прохождении их через пробу молока при двух заданных температурах, и последующей обработки измерения по уравнению зависимости скорости ультразвуковых колебаний от показателей качества (м. д. жира, белка, СОМО, а также плотности).

  - Блок загрузки вискозиметра.

Предназначен для дозирования пробы, и химического реагента (Мастоприм) растворяющий стенки соматических клеток для промывки и продувки стеклянной колбы и капилляра.

  - Многоканальный вискозиметр.

Предназначен для измерения времени вытекания (условной вязкости) сырого молока и вычисления концентрации соматических клеток в сыром молоке по ГОСТ 23453. Заборники для вискозиметра расположен непосредственно на подвижном портале робота, или проектируется дополнительная ось перемещения на направляющих робота. (ОБСУЖДАЕТСЯ. Конструкция требует проработки.)

- Уровень проработки узлов.

  - Блок пробоподготовки. В производстве находится серийный образец есть техническая документация. Эта конструкция должна быть использована как базовая.

  - Ультразвуковой анализатор. В производстве находится серийный образец, необходимо провести реверс-инжиниринг конструкции, электроники, процесса измерения и расчета.

  - Блок загрузки вискозиметра. Полностью нужна разработка прототипа и опытного образца.

  - Многоканальный вискозиметр. В производстве находится серийный образец одноканальный и двухканальный. Требуется разработка вискозиметра (как предполагаем, с числом каналов 6шт и выше) опираясь на серийный образец. При этом приветствуется, если в процессе работы будет доработана и оптимизирована текущая версия одно и дву канальных серийных вискозиметров.

- Взаимодействие узлов в процессе работы (проект).

  - Станция подключена к сети, робот и нагреватель соединены через электрический интерфейс, вся станция подсоединяется кабелем к анализатору. Трубка пробоотбора станции соединена гибкой трубкой с заборной трубкой (штуцером) анализатора. Трубка пробоотбора вискозиметра соединена …..вопрос!?

  - Оператор включает питание станции. На нагревателе включается дисплей.

Станция проверяет датчик уровня воды, в случае необходимости переключаются клапана гидросистемы включается насос до срабатывания датчика уровня на ёмкости, насос выключается. Оператор ставит в нагреватель бокс с кассетой и стаканчиками, в которых находится молоко для отбора проб; оператор может задать любой порядковый номер и количичество измеряемых проб в диапазоне с 1-ой по 60-ю. Оператор может установить с помощью кнопок на дисплее необходимую рабочую температуру (как правило от 30 до 40С), при этом после включения на дисплее появляется температура, установленная во время предыдущего сеанса работы.

  - Оператор включает анализатор и настраивает параметры анализа в ПО анализатора УЗ.

  - Оператор выбирает на планшете количество проб, которое необходимо протестировать станции из кассеты [интервалами или все 60].

  - Оператор запускает на планшете программу автоматизированного пробоотбора.

  - Нагреватель блока пробоподготовки начинает греть воду до рабочей температуры. После нагрева до рабочей температуры нагреватель выдерживает паузу для термостабилизации и выдаёт сигнал <нагреватель_готов> о переходе в рабочее состояние на робота. Робот после этого приводится в состояние готовности, выставляя исполнительные узлы в исходные позиции и передает на анализатор сигнал о готовности к пробоотбору.

  - Анализатор по получению сигнала о готовности станции выдаёт управляющую команду начала работы на робота. Робот перемещает голову в позицию с мешалкой над первой пробой. Мешалка опускается и перемешивает пробу. После чего мешалка поднимается, выдерживается пауза в несколко секунд, чтобы остатки молока стекли с венчика мешалки, голова делает шаг вперёд, трубка пробоотбора оказывается над первой пробой, мешалка над второй. Анализ каждой пробы в среднем занимает 34-36 секунд и щё несколько секунд на перемещение и работу насоса по закачке пробы в измерительную ячейку анализатора.

  - В новом положении трубка пробоотбора опускается в перемешанный стаканчик. Одновременно с трубкой опускается мешалка и перемешивает следующую пробу, после чего поднимается. Сразу после забора пробы поднимается трубка пробоотбора, выдерживается пауза, чтобы остатки молока стекли и с мешалки, и с трубки. Голова делает следующий шаг.

  - После отбора анализатор заканчивает анализ пробы и по готовности станции (нагреватель в рабочем состоянии, трубка пробоотбора находится в следующем положении) начинает забор следующей пробы, которая заодно промывает тракт анализатора от предыдущей пробы.

  - Цикл повторяется (см. п.9,10) до конца очередного ряда или до последнего стаканчика в кассете.

  - После того как закончен очередной ряд. Мешалка, заборник поднимается. Портал перемещается на расстояние необходимое для забора пробы в многоканальный вискозиметр. Заборник вискозиметра опускается и идет параллельный забор проб в колбы для вискозиметра. (ОБСУЖДАЕТСЯ)

  - Одновременно по всем каналам (количество дозаторов равно числу каналов) или последовательно (один заборник) по канально (один дозатор) происходит забор Мастоприма в колбы. (ОБСУЖДАЕТСЯ)

  - Начинается процесс одновременного перемешивания проб в колбах, через 35сек перемешивание останавливается открываются клапана, и начинает выливаться жидкость, фиксируется время вытекания через капилляры. (ОБСУЖДАЕТСЯ)

  - Заборники каналов вискозиметров поднимаются. Портал перемещается на промывочную емкость для колб вискозиметра. Закрывается клапана, происходит наполнение колб. Делается несколько вращающихся движений. Клапаны открываются. Ждем заданное время на вытекание жидкости. (ОБСУЖДАЕТСЯ)

  - Колбы автоматически закрываются резиновыми пробками с отверстиями через которые подается воздух для продувки от остатков жидкости. (ОБСУЖДАЕТСЯ)

  - Портал перемещается в положение забора пробы для Анализатора.

  - Если рядов несколько, то они все обрабатываются автоматически без участия пользователя.

  - После проверки одной полной кассеты [60 проб] или после длительного простоя [более 1 часа]  анализатор выдаёт управляющую команду станции на промывку, после чего голова робота перемещается к промывочным стаканчикам, сначала промывается в 1-ом стаканчике водой, потом во 2-ом раствором щёлочи, потом в 3-ем раствором кислоты, потом  4-ом опять водой. Для этого в ёмкости нагревателя необходимо предусмотреть место для 4-х дополнительных стаканчиков с метками уровня, которые Оператор своевременно наполняет для промывки станции. Они вынимаются и ставятся независимо от бокса с пробами. Промывка также может быть запущена оператором вручную, например после окончания проверки одной кассеты по выбранным интервалам, в таком случае счётчик сбрасывается на отсчёт следующих 60 проб до промывки.

- Обработка и индикация результатов измерения.

Блок обработки для хранения данных, индикация, печати, связи с информационными сетями используем на базе планшета, микрокомпьютера.

Результаты измерения должны выводиться на экран монитора в виде таблицы. Хранение результатов должно быть в единой БД. Иметь возможность конвертировать результаты измерений в таблицу EXEL и текстовый файл. Должно быть обеспеченна возможность вывода текущего результатов в виде чека на встроенный термопринтер и результаты обработки на внешний стандартный лазерный принтер.

- Требования к программному обеспечению

  - Программное обеспечение (далее – ПО) Изделия должно иметь полный набор соответствующих программных модулей, обеспечивающих корректное выполнение функциональных требований.

7.2  ПО должно быть передано Заказчику в исходных тексах, бинарном формате, предназначенном для загрузки ПО в Изделие.

7.3  Заказчику должны быть предоставлены среда разработки ПО, инструкции по установке среды разработки, инструкции по компиляции исходного кода ПО, инструкции по прошивке микроконтроллеров Изделия.

8. Основные технические характеристики.

Таблица 1 – Основные технические характеристики Изделия (ОБСУЖДАЕТСЯ)

| Параметр/характеристика | Значение/показатель |
| --- | --- |
| Тип охлаждения: | не принудительное (безвентиляторное) |
| Интерфейсы межплатного ввода-вывода | • RS-232 |
| Интерфейсы внешнего ввода-вывода | USB, Ehternet, Wi-Fi |
| Электропитание нагревателя и мощность: | 240В AC/ 1500…2000Вт |
| Электропитание блоков устройства | 12В DC |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до плюс 50 °С |
| Относительная влажность (max): | 80 % при температуре плюс 25 °С |

8.1. Изделие должно обладать достаточным быстродействием, чтобы при приеме данных по гальванически изолированному интерфейсу RS-232 на скорости 115200 бит/с, потери данных наблюдались не чаще чем 1 раз на 10 000 пакетов длиной 256 Байт.

8.2.  Изделие должно обеспечивать удержание температуры жидкости в пределах отклонения не более 1 градуса цельсия.

8.3. Изделие должно обеспечивать измерения температуры с допуском не более 0.1 градус цельсия с помощью температурного сенсора.

8.4.  Изделие должно обеспечивать вывод следующей информации на дисплей (требует уточнения):

- Текущая температура,

- Текущее состояние работы нагревателя (наличие тока потребления),

- Режим работы насоса (процедура наполнения и процедура слива жидкости из ванны)

- Индикация уровня жидкости в ванне (нормальный/низкий уровень).

8.5. На переднюю (лицевую) сторону Изделия выведена должна быть утопленная кнопка «Reset», обеспечивающая перезагрузку Изделия.

8.6. Охлаждение Изделия должно осуществляться за счёт естественной конвекции, без использования вентиляторов или других механических частей.

8.7. Изделие должно обеспечивать изменение уставки температуры и порог срабатывания, посредством внешней клавиатуры с шагом 0.1 градус цельсия и по RS232 с сохранением заданных значений.

8.8. Иметь возможность Включать/отключать наполнение ванны, слив ванны, нагревателя по RS232 и клавиатуры. Параметры и модель клавиатуры определяется на этапе разработки. Иметь зашитую таблицу пересчета термодатчика во внешнюю память (SPI) и иметь возможность коррекции через порт RS232.

8.9. Изделие должно быть совместимо со всеми техническими средствами, к которым его присоединяют при эксплуатации и в которых применяют в качестве встроенного или съемного элемента, по сопрягаемым геометрическим размерам, конструктивному исполнению, электрическим характеристикам, вводным устройствам и устройствам подключения защитного заземления.

8.10. Защитить порты микроконтроллера оптической или емкостной развязкой подсоединенные кабелем к внешним платам.

8.11. Каждую из фаз подключенных к нагревателю подключить последовательно через контакты реле типа NRP-15-C-12D. Управление нагревателем осуществляем, посредством ШИМ модуляции, через развязку оптопары MOC3063 и симистора BTA140-600G0TQ (предлагается).

8.12. Предусмотреть внешнее управление Вискозиметром для отладки с выводом информации на экран собственного дисплея.

Часть вторая: обязательства, сроки и этапы, которые прописаны в договоре по отчёту за средства гранта перед фондом Бортника.

Приложение № 5 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР

Заявка №: С2-548294

Проект №: 74017

Наименование НИОКР: «Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.»

- Цель выполнения НИОКР:

Разработать и испытать опытный образец вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.

Решит проблему импортозамещения зарубежных дорогостоящих аналогов, не поставляемых в Россию из-за санкционного давления.

- Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.):

Назначение научно-технического продукта – исследование количества соматических клеток в пробах молока контрольных доек племенных животных.

- Технические требования к научно-техническому продукту (экспериментальному образцу, прототипу), который должен быть разработан/доработан в рамках текущего этапа выполнения НИОКР.

  - Основные технические параметры, определяющие функциональные и количественные (числовые) характеристики научно-технического продукта, полученного в результате выполнения текущего этапа НИОКР.

    - Функции, выполнение которых должен обеспечивать разрабатываемый научно- технический продукт;

Основные функциональные возможности опытного образца обусловлены характеристиками составных частей и подсистем разрабатываемого научно-технического продукта:

- подсистема подачи. Представляет собой устройство подачи 10 мл пробы молока и 5 мл раствора мастоприма (3,5% концентрации) в пробоподготовительный сосуд для перемешивания смеси;

- подсистема перемешивания смеси. Состоит из датчика положения, электронного таймера и привода, изменяющего положения пробоподготовительного сосуда для перемешивания;

- подсистема измерения времени истечения смеси. Включает в себя оптическую пару (излучатель, приемник излучения), запорный клапан и привод, обеспечивающий его открытие/закрытие, электронный секундомер, капилляр, геометрические размеры которого определены ГОСТ 23453-2014;

- подсистема обработки результатов измерения. Представляет собой программное обеспечение и систему индикации.

    - Количественные параметры, определяющие выполнение научно-техническим продуктом своих функций;

- автоматическая подача молока и мастоприма единовременно не менее, чем в три пробоподготовительных сосуда для перемешивания смеси

- автоматическое перемешивание смеси в течение не менее 20 секунд

- автоматическое прекращение измерения времени истечения смеси в течение 5 секунд при прерывании истечения

- поддержание температуры смеси молока и мастоприма в пробоподготовительном сосуде на уровне 20 – 35 градусов Цельсия

  - Конструктивные требования к научно-техническому продукту, который должен быть получен в результате выполнения текущего этап НИОКР.

    - Внешний вид и состав научно-технического продукта, разрабатываемого в рамках НИОКР;

Внешний вид опытного образца: корпус прямоугольной формы, с периферией для подключения шлейфа питания и связи с компьютером анализатора, а также штуцера для подключения подачи проб и моющих средств.

    - Требования к конструкции и(или) исходным компонентам, сырью, материалам, использующимся при изготовлении научно-технического продукта;

Требования к конструкции опытного образца:

- надежность: способность выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в пределах 500 измерений за рабочую смену

- долговечность: способность сохранять работоспособность, сохраняя свои эксплуатационные показатели, с необходимыми перерывами 1 раз в полгода для технического обслуживания и ремонтов сервисным специалистом компании ООО

«Технологика» на протяжении не менее 3-х лет;

- ремонтопригодность: приспособленность к предупреждению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов в течение 10 дней.;

- технологичность: соответствие опытного образца условиям испытательной лаборатории, организации труда сотрудников лаборатории и требованиям производительности измерений проб молока в потоке не менее, чем 70 измерений/час;

- эргономичность: приспособленность опытного образца к взаимодействию с лаборантом в части создания оптимальных условий по управлению им, возможности соблюдения норм гигиены труда и техники безопасности.

    - Требования к массогабаритным характеристикам научно-технического продукта (если применимо);

Габаритные размеры, ширина, длина, высота, не более (см): 100*100*50

Масса, не более (кг): 25

  - Требования по патентной охране.

В ходе выполнения работы должны быть проведены мероприятия, обеспечивающие охрану прав предприятия на интеллектуальную собственность в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Отчетность по НИОКР (перечень технической документации, разрабатываемой в процессе выполнения текущего этапа НИОКР)

- научно-технические	отчеты;

- эскизная	конструкторская	документация	на	опытный	образец,	включая:

- сборочные	чертежи	опытного	образца;

- спецификации	на	опытный	образец;

- схемы	опытного	образца	функциональные	и	электрические	принципиальные;

- программа	и	методика	испытаний	опытного	образца

- протокол испытаний опытного образца

- Сроки проведения НИОКР.

Соответствуют срокам, указанным в Календарном плане выполнения НИОКР.

Приложение № 6 к Договору

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР

Заявка № С2-548294 Проект № 74017

Наименование НИОКР: «Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.»

| № этапа | Наименование работ по этапам НИОКР | Сроки выполнения работ, (мес.) | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование влияния температурного режима автоматической пробоподготовки на соответствие результатам рутинных измерений с пробоподготовкой по ГОСТ 23453-2014 Проектирование подсистемы подачи (устройство подачи 10 мл пробы молока и 5 мл раствора мастоприма (3,5% концентрации) в пробоподготовительный сосуд для перемешивания смеси); Исследование влияния очерёдности соединения компонентов смеси при их автоматической подаче на соответствие результатам рутинных измерений с пробоподготовкой по ГОСТ 23453-2014 Проектирование подсистемы перемешивания (состоит из датчика положения, электронного таймера и привода, изменяющего положения пробоподготовительного сосуда для перемешивания); Проектирование подсистемы измерения времени истечения смеси (включает в себя оптическую пару (излучатель, приемник излучения), запорный клапан и привод, обеспечивающий его открытие/закрытие, электронный секундомер, капилляр, геометрические размеры которого определены ГОСТ 23453-2014) | 6 месяцев | Форма, сведения о НИОКТР.14 Промежуточный научно- технический отчет. Отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта. Отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются внебюджетные средства (не менее 30% от общего объема) Акт о выполнении этапа НИОКР. Форма, сведения о результатах НИОКТР.15 Сведения о полученных социально-экономических и иных эффектах реализации проекта (при наличии). |
| 2 | Проектирование технического решения для обеспечения синхронной работы разработанных подсистем модуля. Проектирование подсистемы обработки результатов измерения (программное обеспечение и система индикации) Тестирование работы опытного образца в | 6 месяцев | Промежуточный научно- технический отчет. Отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта. |

13 Расходование средств гранта должно осуществляться в соответствии с указанной в календарном плане выполнения НИОКР суммой расходов на выполнение работ по этапу.

14 В соответствии с Приказом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» от

26 мая 2023 г. №22-100. Ранее – РК.

15 В соответствии с Приказом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» от

26 мая 2023 г. №22-100. Ранее – ИКРБС.

| № этапа | Наименование работ по этапам НИОКР | Сроки выполнения работ, (мес.) | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | различных режимах. Испытания опытного образца в условиях лаборатории по контролю качества молока. |  | Отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются внебюджетные средства (не менее 65% от общего объема, включая расходы первого этапа Проекта) Акт о выполнении этапа НИОКР. Форма, сведения о результатах НИОКТР.16 Сведения о полученных социально-экономических и иных эффектах реализации проекта (при наличии). |
| 3 | Анализ параметров работы опытного образца. Доработка опытного образца. Метрологические исследования разрабатываемого аналитического метода автоматических измерений. | 6 месяцев | Заключительный научно- технический отчет о выполнении НИОКР. Отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта. Отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются внебюджетные средства (оставшаяся часть) Акт о выполнении этапа НИОКР. Форма, сведения о результатах НИОКТР.17 Форма, сведения о РИД.18 Отчет о достижении значений результата предоставления гранта. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта.19 Акт о выполнении НИОКР по Договору. Отчет о целевом использовании средств гранта. Сведения о полученных социально-экономических и иных эффектах реализации проекта. Сведения о факте создания сайта и размещения на нем информации о разработанной при поддержке Фонда продукции, а также о включении Получателя гранта в Реестр малых технологических компаний. |

16 В соответствии с Приказом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» от

26 мая 2023 г. №22-100. Ранее – ИКРБС.

17 В соответствии с Приказом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» от

26 мая 2023 г. №22-100. Ранее – ИКРБС.

18 В соответствии с Приказом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» от

26 мая 2023 г. №22-100. Ранее – ИКР.

19 Приложение № 4 к договору о предоставлении гранта (Приложение № 7 к настоящему Положению).

| № этапа | Наименование работ по этапам НИОКР | Сроки выполнения работ, (мес.) | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Форма, сведения об использовании РИД20 Форма, сведения о состоянии правовой охраны РИД21 |
|  | ИТОГО: | 18 месяцев |  |

20 В соответствии с Приказом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» от

26 мая 2023 г. №22-100. Ранее – ИКСИ.

21 В соответствии с Приказом ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» от

26 мая 2023 г. №22-100. Ранее – ИКСПО.

Приложение №7 к Договору

ДОПУСТИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ СРЕДСТВ ГРАНТА

Заявка № С2-548294 Проект № 74017

Наименование НИОКР: «Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.»

| № п/п | Наименование направлений расходов: | Допустимый размер, в % от суммы гранта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата22 | Ограничений нет |
| 2 | Начисление на заработную плату23 | Ограничений нет |
| 3 | Расходы на приобретение комплектующих и материалов в целях выполнения НИОКР | Не более 25 % от суммы гранта |
| 4 | Оплата работ, выполняемых сторонними юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – плательщиками налога на профессиональный доход | Не более 25 % от суммы гранта |
| 5 | Прочие общехозяйственные расходы | Не более 10 % от суммы гранта |

Подписывая настоящий документ, подтверждаем ознакомление с информацией о том, что согласно положению о конкурсе в процессе выполнения договора о предоставлении гранта за счет средств гранта запрещены сделки с аффилированными лицами (компаниями и физическими лицами) и приобретение товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.

22 По данному направлению расходов могут осуществляться выплаты заработной платы работникам, а также выплаты работникам по договорам гражданско-правового характера. Средние значения заработной платы и выплат по договорам гражданско-правового характера, начисленных из средств Фонда на одного работника (с учетом НДФЛ) – не более 120 000 рублей в месяц за отчетный период. Максимальный уровень заработной платы и выплат по договорам гражданско- правового характера, начисленных за отчетный период из средств гранта, на одного работника (с учетом НДФЛ) – не более 150 000 рублей в месяц. При этом среднее значение за отчетный период сохраняется. При расчете средней заработной платы и выплат по договорам гражданско-правового характера за отчетный период учитываются фактически отработанные месяцы отчетного периода (фактический срок выполнения работ по договорам гражданско-правового характера) с фактическим начислением заработной платы (с фактическим начислением выплат по договорам гражданско-правового характера).

23 Учитываются обязательные начисления на выплаты заработной платы работникам и выплаты работникам по договорам гражданско-правового характера. Указанные начисления производятся по установленным законодательством Российской Федерации тарифам страховых взносов, в том числе на обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС), ВНиМ и травматизм.

Приложение к допустимым направлениям расходов средств гранта

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И МАТЕРИАЛОВ (ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОДУКТА ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ПО ПРОЕКТУ24

Заявка № С2-548294 Проект № 74017

Наименование НИОКР: «Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.»

| № п/п | Материалы, комплектующие25 |
| --- | --- |
| 1 | Электронные компоненты, шаговые двигатели, металлические направляющие, капилляры, ремни, измерительные модули, композитные материалы, смола и пластик для печати на 3Д принтере, корпуса и детали, насосы, сосуды и колбы, встроенные компьютеры и дисплеи, силиконовые трубки, крепёж, скобяные изделия, препарат Мастоприм, кабели, шлейфы и провода, диоды |

Указываются основные категории приобретаемых за счет средств гранта материалов (металлы, пластмассы, химические материалы и т.п.), комплектующих (электро-радио компоненты, сенсорные элементы, приводные элементы и т.п.).

Подписывая настоящий документ, подтверждаем ознакомление с информацией о том, что согласно положению о конкурсе в процессе выполнения договора о предоставлении гранта за счет средств гранта запрещены сделки с аффилированными лицами (компаниями и физическими лицами) и приобретение товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.

24 За счет средств гранта по данному направлению расходов приобретаются только комплектующие и материалы, входящие в состав разрабатываемого научно-технического продукта или используемые в процессе его изготовления, указанные в данном приложении к допустимым направлениям расходов средств гранта, прилагаемым к договору о предоставлении гранта.

25 Общий размер расходов на приобретение комплектующих и материалов не может превышать 25% суммы гранта.

Приложение к допустимым направлениям расходов средств гранта

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТОРОННИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, ПО ПРОЕКТУ26

Заявка № С2-548294 Проект № 74017

Наименование НИОКР: «Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.»

| № п/п | Перечень работ календарного плана, выполняемых сторонними юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – плательщиками налога на профессиональный доход27 |
| --- | --- |
| 1 | Проектирование подсистемы подачи (устройство подачи 10 мл пробы молока и 5 мл раствора мастоприма (3,5% концентрации) в пробоподготовительный сосуд для перемешивания смеси); |
| 2 | Проектирование подсистемы перемешивания (состоит из датчика положения, электронного таймера и привода, изменяющего положения пробоподготовительного сосуда для перемешивания); |
| 3 | Проектирование подсистемы измерения времени истечения смеси (включает в себя оптическую пару (излучатель, приемник излучения), запорный клапан и привод, обеспечивающий его открытие/закрытие, электронный секундомер, капилляр, геометрические размеры которого определены ГОСТ 23453-2014); |
| 4 | Проектирование технического решения для обеспечения синхронной работы разработанных подсистем модуля; |
| 5 | Проектирование подсистемы обработки результатов измерения (программное обеспечение и система индикации); |
| 6 | Испытания опытного образца в условиях лаборатории по контролю качества молока. |

Подписывая настоящий документ, подтверждаем ознакомление с информацией о том, что согласно положению о конкурсе в процессе выполнения договора о предоставлении гранта за счет средств гранта запрещены сделки с аффилированными лицами (компаниями и физическими лицами) и приобретение товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.

26 По данной статье предусмотрена оплата работ контрагентов по выполнению работ этапа календарного плана выполнения НИОКР.

27 Общий размер расходов на оплату работ, выполняемых сторонними юридическими лицами, ИП и плательщиками НПД, не может превышать 25% суммы гранта.

Приложение к допустимым направлениям расходов средств гранта

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЧИХ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

Заявка № С2-548294 Проект № 74017

Наименование НИОКР: «Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.»

| № п/п | Перечень прочих общехозяйственных расходов28 |
| --- | --- |
| 1 | Командировки |
| 2 | Аренда оборудования |
| 3 | Аренда помещения и коммунальные услуги |
| 4 | Бухгалтерское обслуживание |
| 5 | Приобретение канцелярских товаров |
| 6 | Оплата услуг связи (кроме сотовой связи) |
| 7 | Услуги банков по обслуживанию банковского счета |
| 8 | Транспортные услуги по доставке материалов, комплектующих |

Подписывая настоящий документ, подтверждаем ознакомление с информацией о том, что согласно положению о конкурсе в процессе выполнения договора о предоставлении гранта за счет средств гранта запрещены сделки с аффилированными лицами (компаниями и физическими лицами) и приобретение товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.

28 Общий размер прочих общехозяйственных расходов не может превышать 10% суммы Гранта.

Приложение № 8 к Договору

ДОПУСТИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Заявка № С2-548294 Проект № 74017

Наименование НИОКР: «Разработка и испытания опытного образца вискозиметра молока электронного автоматизированного в составе устройства автоматизированной подготовки и роботизированной подачи проб молока.»

| № п/п | Наименование направлений расходов | Допустимый размер, в % от суммы внебюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата29 | Ограничений нет |
| 2 | Начисления на заработную плату30 | Ограничений нет |
| 3 | Расходы на приобретение оборудования в целях выполнения НИОКР31 | Ограничений нет |
| 4 | Расходы на приобретение комплектующих и материалов в целях выполнения НИОКР32 | Не более 30 % от суммы внебюджетных средств |
| 5 | Расходы на приобретение программных средств в целях выполнения НИОКР33 | Ограничений нет |
| 6 | Оплата работ, выполняемых сторонними юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – плательщиками налога на профессиональный доход | Не более 50 % от суммы внебюджетных средств |
| 7 | Расходы на приобретение новых технологий (включая приобретение прав на патенты, лицензии)34 | Ограничений нет |

29 По данному направлению расходов могут осуществляться выплаты заработной платы работникам, а также выплаты работникам по договорам гражданско-правового характера по работам, непосредственно связанным с реализаций проекта.

30 Учитываются обязательные начисления на выплаты заработной платы работникам и выплаты работникам по договорам гражданско-правового характера. Указанные начисления производятся по установленным законодательством Российской Федерации тарифам страховых взносов, в том числе на обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС), ВНиМ и травматизм.

31 Оборудование должно приобретаться исключительно для решения задач, непосредственно связанных с выполнением НИОКР. Расходы на приобретение оборудования общего (офисного) назначения (включая оргтехнику, компьютерную технику и т.п.), не связанного непосредственно с выполнением НИОКР, не осуществляются.

32 За счет средств по данному направлению расходов приобретаются только комплектующие и материалы, входящие в состав разрабатываемого научно-технического продукта или используемые в процессе его изготовления.

33 Программные средства должны приобретаться для решения конкретных задач, непосредственно связанных с выполнением НИОКР. Расходы на приобретение программных средств общесистемного характера (бухгалтерское ПО, офисные приложения, операционные системы и др.), расходы на разработку программных средств не включаются в расходы по данному направлению расходов.

34 Необходимо представить результаты (в виде заключения или отчета) независимой оценки стоимости приобретаемых технологий.

| 8 | Прочие общехозяйственные расходы35 | Не более 15 % от суммы внебюджетных средств |
| --- | --- | --- |

Подписывая настоящий документ, подтверждаем ознакомление с информацией о том, что согласно положению о конкурсе в процессе выполнения договора о предоставлении гранта за счет внебюджетных средств запрещены сделки с аффилированными лицами (компаниями и физическими лицами) и приобретение товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.

35 В состав прочих общехозяйственных расходов включаются расходы на командировки, аренду оборудования, помещений, на оплату коммунальных услуг, расходы на бухгалтерское обслуживание, на приобретение канцелярских товаров, на оплату услуг связи (кроме сотовой связи), на оплату услуг банков по обслуживанию банковского счета, по оплате транспортных услуг по доставке оборудования, комплектующих и материалов.